第一包

附件1

| 序 | 仪器设备名称 | 性能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准电阻 | 10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型 | 2 |  |
|  | 表面阻抗测试仪 | 测量范围：103-1010Ω | 2 |  |
|  | 经纬仪 | 激光、量程：0-360°，分辨率：2″ | 2 |  |
|  | 拉力计 | 量程：0-40kgf | 2 |  |
|  | 可燃气体测试仪 | 适用气体：可燃气体 | 1 |  |
|  | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半 | 2 |  |
|  | 静电电位测试仪 | 测量范围：±20kv | 2 |  |
|  | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω | 1 |  |
|  | 等电位测试仪 | 测试电流: ≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池 | 1 |  |
|  | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA | 1 |  |
|  | 防雷元件测试仪 | 测试器件：MOV，具备大容量锂电池 | 1 |  |

第二包

附件1

| 序 | 仪器设备名称 | 性能要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高强回弹仪 (配套钢砧) | 4.5j （指定北京斯创尔公司生产的） | 2 | GHT450根据规范编制组建议采购该型号(配套钢砧1台) |
|  | 砂浆回弹仪率定钢砧 | 表面硬度：62 重量16 kg | 1 | Zc5 |
|  | 砼、沥青取芯机 | １最大钻孔取芯直径：200mm ２最大钻孔取芯深度：700mm ３功率： 13马力 ４主轴转速：800-1200r/min | 1 | HZ-20 |
|  | 贝克曼梁 |  | 2 | 5.4m |
|  | 砼回弹仪 | 带数显，可自动上传数据至新华通软件测量范围0-60Mpa,动能2.207J | 8 | 采购预算包含与新华通软件接口费用，请合理报价 |
|  | 钢筋扫描仪 | - 测量范围185mm,精度±1mm，快速十字准心钢筋查找模式 - 根据实测信号自动选择量程 - 带声光指示，指示钢筋位置以及临近度 - 直径测量范围：不小于50mm - 一体式 | 6 |  |
|  | 植筋拉拔仪 | 测量范围0-300KN,误差小于1%，显示仪分辨率0.1KN | 1 |  |

附件2：

一、贯入阻力仪：符合/T 50080-2016

最大测量值应不小于1000N、精度为±10N；

测针长100mm，承压面积为100mm2 、50mm2 、20mm2三种测针；

在距贯入端25mmm处刻有一圈标记；

砂浆试样筒刚性不透水金属圆筒并配有盖子：上口径为160mm 、下口径为150mm净高150mm；

二、水泥胶砂振实台：符合/T682-2005

振幅：15.0mm±0.3mm；

振动60次的时间：60s±2s；

台盘（包括臂杆、模套和卡具）总质量：13.75kg±0.25kg，并将实测数据标识在台盘的侧面；

两根臂杆及其十字拉肋的总质量：2.25kg±0.25kg；

台盘中心到臂杆轴中心距离：800mm±1mm；

当突头落在止动器上时，台盘表面应是水平的，四个角中任一角的高度与其平均高度差不应大于1mm；

突头的工作面为球面，其与止动器的接触为点接触；

突头和止动器由洛氏硬度≥55HRC的全硬化钢制造；

凸轮由洛氏硬度≥40HRC的钢制造；

卡具与模套连成一体，卡紧时模套能压紧试模并与试模内侧对齐；

控制器和计数器灵敏可靠，能控制振实台振动60次后自动停止；

整机绝缘电阻≥2.5MΩ；

臂杆轴只能转动不允许有旷动

振实台启动后，其台盘在上升过程中和撞击瞬间无摆动现象，传动部分运转声音正常；

振实台外表面不应有粗糙不平及图中未规定的凸起、凹陷。油漆面应平整、光滑、均匀和色调一致。零件加工面不应有碰伤、划痕和锈斑。

三、水泥胶砂搅拌机：符合JC/T681-2005

搅拌叶片高速与低速时的自转和公转速度应符合表中要求：

|  | 自转，r/min | 公转，r/min |
| --- | --- | --- |
| 低 | 140±5 | 62±5 |
| 高 | 285±10 | 125±10 |

胶砂搅拌机工作程序分手动和自动两种：

自动控制程序：低速30s±1s，再低速30s±1s，同时自动开始加砂并在20s-30s内全部加完，高速30s±1s，停90s±1s，高速60s±1s；

手动控制具有高、停、低、三挡速度及加砂功能控制扭，并与自动互锁；

一次试验所用标准砂应全部进入锅内不应外溅；

搅拌锅应耐锈蚀，深度：180mm±2mm，内径：202mm±1mm，壁厚：1.5mm±0.1mm；

搅拌叶片由铸钢或不锈钢制造，轴外径为Φ27.0mm±0.5mm，与搅拌叶片传动轴联接螺纹为M18*1.5~6H:定位孔直径Φ15mm，深度≥18mm；

搅拌叶片总厂：198mm±1mm，拌有效长度：130mm±2mm，搅拌叶片总宽：135.0mm~135.5mm，叶片驰宽：8mm±1mm，翅厚：5mm±1mm；

搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙：3mm±1mm。

在机头醒目位置标有搅拌叶片公转方向标志，搅拌叶片自转方向为顺时针，公转为逆时针；

搅拌机运转时声音正常，锅和搅拌叶片不得有明显晃动现象，电气控制稳定可靠，整机绝缘电阻≥2MΩ；整机外表面不得有粗糙不平及图中未规定的凸起、凹陷，非加工表面均应进行防锈处理，油漆应平整、光滑均匀，零件加工面不得有碰伤、划痕和锈斑。