设备参数

- 气相色谱仪（1台；包含计算机、打印机、工作站）

（一）、基本性能：

1、自诊断系统：

1.1 核心测试；

1.2 自动测试；

1.3 扩展测试；

1.4 基本测试；可连续检测仪器工作状态，根据故障信息提示使操作者自行维护仪器。

2、 保护功能：

2.1 过温保护；

2.2 探头开路或短路提示；

2.3 TCD热丝保护；

2.4 FID熄火提示；

2.5 FPD漏光保护；

2.6 密码锁定键盘等功能，多种保护功能可保障仪器长期正常运转。

3、操作简便、自动化：

3.1 人机对话形式输入各种参数，有提示功能；

3.2 可存储四种分析方法，方法可自动链接；

3.3 可接自动进样器；

3.4 方法运行中可随时更改各种参数；

3.5 方法可自动循环最多达99次，特别使用于无人执守情况下老化毛细管系统。

3.6小型化冷原子荧光检测器，提供生产厂家小型化荧光检测器图片和甲基汞、乙基

汞谱图，并加盖公章,提供原厂家盖章证明文件；

4、外部事件时间编程：四个外部事件带有二十阶时间编程功能，可完成三个自动进样阀、切换阀和反吹阀的自动控制；可进行两个检测器之间的信号转换。

5、为了确保机器的稳定性，需要提供第三方环境应力可靠性试验和环境适应性快速提升试验鉴定报告并加盖生产厂家公章的复印件；

（二）主机性能指标：

1、仪器采用微机控制，具有自检功能，自诊断功能，可储存多种分析方法，多种高性能注样器、检测器；

2、柱箱温度：室温±5-400℃，从250℃降到50℃时间小于五分钟；

3、注样器恒温箱：室温1-400℃；

4、机器必须为双路双开门装置；

5、程序升温：16阶；

6、后期可升级为7寸安卓大屏幕，配置4G卡，可以实现远程操作，大屏幕HDMI显示。

（三）、检测系统（FID检测器）

1、最高设定温度：400℃；

2、检出限：M≤3.1×10-12g/s；

3、熄火提示：开机后时时自动检测；

4、线形范围：107。

二、二次冷肼热解析仪（2台）

（一）、主要特点：

1、采用半导体制冷，节约使用成本。

2、二次解析升温速率＞3000℃/min，峰宽＜3s。

3、样品传输管线全部采用进口高惰性脱活管路，无残留，无交叉污染，保证样品进样的重复性和准确性，密封使用PTFE材料，耐高温，无挥发。

4、加热阀箱中使用精密耐高温六通阀，无死体积，最高使用温度可到240℃。

5、六通阀采用电机驱动，无需外接驱动气体，使用方便。

6、六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内，无传输冷点，保证了样品的完整性。

7、一体化设计，整机结构紧凑，微电脑控制，全中文液晶显示，操作简单、方便。

8、配有通用驱动接口，可自动启动气相色谱和工作站协同工作。

（二）、技术参数

1、一次解析加热范围：40℃—380℃，控温精度1℃；

2、进样阀加热范围：50℃—180℃，控温精度1℃；

3、样品传输管加热范围：50℃—180℃，控温精度1℃；

4、热解析仪和气相仪需要为同一品牌。

- 三、氮氢空一体机（1台）

- （一）、主要特点：

- 可同时提供高纯氮气、高纯氢气、洁净空气，集合各单机功能于一体，三路独立供电开关可分别开启与关闭。

- 微量氧份去除：添加自活化的长效微量氧去除剂，提高气体纯度。

- 3、缺液保护：仪器持续监测水位，即使忘记加液也可避免干烧对仪器的损害。

- 4、池芯散热系统：池芯散热系统有效控制电解温度，在满负荷状态下也可持续稳定的工作。

- 5、液位LED背光	即使在昏暗的空间里您也可以清晰的观察到水位。

- 6、液体阻隔器：可靠的过气阻液装置，阻止任何液体进入气路同时降低气体水分。

- 7、前置透明净化室：饱和变色指示剂置于仪器前面板，可随时了解滤芯状况。

- 8、可换芯净化管：可拆卸的净化管滤芯，清洁净化管更换滤芯后即可焕然一新。

- 9、便捷排气：不必拆卸管路即可快速卸出存气，可用于快速吹扫与维护，为您的日常使用提供便利。

- 10、两级压力控制：拥有高灵敏光电压力控制器与压力开关，稳定压力同时防止过压，双层保护更加安全。

- 11、即时产气：仪器根据用气量即时产气，降低气体储存量，消除安全隐患。

- （二）、技术参数

- 1、输出：

- 氮气：含氧量≦3PPM

- 氢气：纯度≥99.9996﹪

- 空气：四级过滤洁净空气

- 2、最大产气：

- 氮气：500ml/min

- 氢气：500ml/min

- 空气：5L/min

- 3、输出压力：

- 氮气：0-0.4Mpa

- 氢气：0.4Mpa

- 空气：0-0.4Mpa

- 4、输出控压：

- 氮空：减压阀+稳压阀

- 氢：光电压控+机械压控

- 净化室：可视可换芯

- 流量显示、压力显示、液位背光、缺液保护、便捷排气、自动排空、自动排水

- 四、售后服务等

- 1.中标供应商须对仪器自安装调试合格之日起，提供免费的1年保修期。

- 2.设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在10日内完成。

- 3.安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

- 4.免费提供现场培训，人数不限，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用仪器和维护仪器。

- 5.厂方应在设备安装调试验收合格后1年内由生产商提供2人次免费名额在生产商设在国内的技术中心进行系统培训。

- 6.维修：中标供应商应在质保期内提供免费上门维修服务，2小时响应，48小时内上门服务，并进行终身维护仪器自仪器安装调试合格签字之日起免费保修壹年

- 7.为了确保最终用户职业技能提升需求，要求提供产品厂家需具有培训并颁发由国家质检总局质量技术监督行业职业技能鉴定指导中心统一颁发从事检验（化验）、计量测试人员相应级别的国家《职业资格证书》；提供原厂家盖章证明文件，不接受其他证书（需提供生产厂家盖章的网址截图）。

- 8.必须提供原厂家授权书。

- 9.本次项目所有中标信息需要公示，中标单位在签订合同前，提供所有产品的型号和参数证明材料以及生产厂家和投标单位盖章承诺书原件，如中标单位有技术参数虚假响应和虚假型号响应，没收全部保证金并拉入黑名单。